СОГЛАСОВАНО                                                      	 УТВЕРЖДАЮ

ИО Генерального директора					       Генеральный директор

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»	         ЗАО «Авиационно-топливная компания»

А.А. Браилко   _____________				      ____________  Н.А. Дружинин

«___»_____________2017г.						   «___»_____________2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки: Установки поверочной средств измерений объема и массы УПМ-2000 (на прицепе) для нужд ЗАО «ТЗС».

| 1. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе д.2 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
| 3. | Печень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 Технические характеристики |
| 4. | Дополнительная информация | 1. Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, свидетельством о калибровки, поверки, градуировочной таблицей, методикой поверки, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара. 2. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать номенклатуре приложения №1. 3. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении). 4. Гарантийный срок должен быть подтвержден документально. 5. Поставляемый товар должен быть оригинальным. Не допускается замена на аналогичный товар другого производителя. |
| 5. | Условия и форма оплаты | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. Форма расчета: 2.1 Постоплата, согласно условиям, указанным в договоре 2.2 Иная форма оплаты, согласованная в приложении к договору |
| 6. | Срок поставки | Не более 30 календарных дней с момента подписания договора. |

СОГЛАСОВАНО ЗАО «ТЗС»:

Начальник службы ГСМ							Ю.Б. Шугуров

Начальник ГСМ-1								А.И. Бондаренко

Начальник ГСМ-2								П.Н. Некрасов

Начальник ГСМ-3								Р.В. Орехов

Начальник СОЗВС								В.М. Степанов

Начальник ОАТООВП							Л.М. Сидоренко

Инженер-метролог								С.Ф. Девяткин

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО                                                      	 УТВЕРЖДАЮ

ИО Генерального директора					       Генеральный директор

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»	         ЗАО «Авиационно-топливная компания»

А.А. Браилко   _____________				      ____________  Н.А. Дружинин

«___»_____________2017г.						   «___»_____________2017г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технические характеристики требуемого товара | Установка поверочная средств измерений объема и массы УПМ-2000 (на прицепе) Наименование характеристики; Значение характеристики. Пределы допускаемой относительной погрешности установок при измерении объема, %, не более; ± 0,05. Номинальная вместимость мерников установок при 20 ºС, дм3; 2000. Цена деления шкалы мерника установки, дм3; 1. Вместимость, соответствующая верхней отметке шкалы мерника при температуре 20 °С, дм3; 2020. Вместимость, соответствующая нижней отметке шкалы мерника при температуре 20 °С, дм3; 1980. Пределы допускаемой относительной погрешности установок при измерении массы, %, не более; ± 0,04. Наибольший предел взвешивания, кг; 2000. Наименьший предел взвешивания, кг; 40. Цена деления весоизмерительного устройства, кг; 0,1. Вязкость измеряемой жидкости при измерении объема, мм2/с, не более; 36. Вязкость измеряемой жидкости при измерении массы, мм2/с, не более; 100. Время установления рабочего режима, мин, не более; 5. Потребляемая мощность установки, Вт, не более; 3000. Частота напряжения питания, Гц; 50±1. Напряжение питания, В. Габаритные размеры, мм, не более; 3000×2500×3800. Масса установок, кг, не более; 1250. Условия эксплуатации:. Измеряемая среда; неагрессивные жидкости по отношению к материалам мерника. Температура измеряемой среды, ºС; от минус 30 до плюс 40. Температура окружающего воздуха, °С; от минус 30 до плюс 40. Относительная влажность окружающего воздуха, %; от 30 до 95. Атмосферное давление, кПа; от 84 до 107. Средняя наработка на отказ, ч, не менее; 20 000. Средний срок службы, лет, не менее; 12. |
| 3. | Дополнительное оборудование | - Резервуар установки должен быть выполнен из нержавеющей стали. - Установка должна быть снабжена насосом с элекроприводом для ускоренного слива мерника через рукав Ø 9-65 и L – 5 м, оснащенный наконечником нижней заправки воздушных судов. - Установка должна быть оснащена устройством нижнего налива через бортовой штуцер для подсоединения наконечника нижней заправки воздушных судов. |
| 4. | Количество требуемого товара | 1 штука |
| 5. | Сопроводительная документация | - Технический паспорт устройства - Гарантийный талон - Декларация о соответствии - СЕ - Инструкции и руководства |
| 6. | Адрес грузополучателя | Склад Грузополучателя (Заказчика): г. Москва, Заводское шоссе, д.2 |

СОГЛАСОВАНО ЗАО «ТЗС»:

Начальник службы ГСМ							Ю.Б. Шугуров

Начальник ГСМ-1								А.И. Бондаренко

Начальник ГСМ-2								П.Н. Некрасов

Начальник ГСМ-3								Р.В. Орехов

Начальник СОЗВС								В.М. Степанов

Начальник ОАТООВП							Л.М. Сидоренко

Инженер-метролог								С.Ф. Девяткин