| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор АО «ТЗС» ____________И.А. Лемешко «____» ____________2020 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «АТК» ______________ К.А. Мусатов «____» ____________2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ШИФР №______

На поставку автоматического анализатора

температуры вспышки в открытом тигле

| 1. | Заказчик: | АО «АТК» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назначение оборудования: | Определение температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333 «Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в открытом тигле» и АSТМ D 92 «Стандартный метод определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле Кливленда». Наименования продуктов с указанием стандарта, которые предполагаются испытывать: - ЛЗ-240, изг. по ТУ 0253-001-93407622-2007, ТУ 301-04-010-92; - TN-400, изг. по спецификации MIL-PRF-7808; - АМГ-10 (FH-51), изг. по ГОСТ 6794-75; - НГЖ-5У (HyJet IV-A plus), изг. по ТУ 38.401-58-57-93 - МС-20 ГОСТ 21743-76. |
| 3. | Технические характеристики | Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле, обеспечивающий определение температуры вспышки в диапазоне от 79 до 360°C и имеющий: - нагреватель; - датчик температуры; - детектор вспышки; - возможность регулирования скорости нагрева образца от (5 – 6) °C в минуту до (14 – 17) °C в минуту; -газовый и электрический поджиг (взаимозаменяемые); - автоматическую коррекцию на атмосферное давление с использованием встроенного барометрического датчика; - дисплей отображения данных; - принудительное охлаждение сжатым воздухом после анализа; - систему аварийного отключения; - возможность передачи данных в ЛИМС. |
| 4. | Комплектность поставки | - Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле – 1 шт. - Тигель в сборе – 2 шт. - Запасной электрический воспламенитель – 2 шт. - Запасной нагревательный элемент – 2 шт. - Запасной датчик температуры – 2 шт. - Запасной датчик вспышки – 2 шт. - Запасной датчик пламени – 2 шт. - Щетка металлическая – 1 шт. - Комплект стандартных образцов в количестве, необходимом для проведения пусконаладочных работ и первичной аттестации. |
| 5. | Требования к технической документации: | Комплект технической документации: - паспорт; - руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; - руководство пользователя ПО; - документация на программное обеспечение. Эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя. Документация должна быть предоставлена на этапе подачи технического предложения.. |
| 6. | Требования безопасности: | Оборудование не должно создавать опасных и вредных производственных факторов и требовать применения специальных средств защиты персонала. Воздействие на работников вредных факторов не должно превышать гигиенических нормативов, установленных законодательством РФ в области промышленной безопасности и охраны труда. |
| 7. | Требования к сервису, гарантии: | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Год выпуска оборудования и материалов, поставляемых к оборудованию должен быть не ранее предшествующего/текущего года. Документальное подтверждение изготовителем оборудования полномочий поставщика на осуществление поставки, пусконаладочных работ, сервисного, технического, гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования (договор или письмо от изготовителя). Пусконаладочные работы, постановка метода. Опробование поставленного метода на реальных образцах Заказчика. |
| 8. | Метрологическое обеспечение: | Испытательное оборудование при поставке должно сопровождаться: программой и методикой первичной и периодической аттестации, утвержденной в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства РФ в области обеспечения единства измерений. Поставщик после инсталляции оборудования должен провести его первичную аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 с оформлением протокола первичной аттестации и аттестата. Программа и Методика первичной и периодической аттестации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.568 и представлены на этапе подачи технического предложения. Тип средств измерений, входящих в комплект поставки, должен быть утверждён в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства РФ в области обеспечения единства измерений и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и иметь знак утверждения СИ. Средства измерений при поставке сопровождаются следующей документацией: - свидетельством/сертификатом об утверждении типа средства измерений; - описанием типа средства измерений (приложение к свидетельству/сертификату); - методикой поверки средства измерений данного типа; - свидетельством о первичной поверке (оформляется в порядке, установленном Приказом Минпромторга № 1815 от 02.07.2015, и в соответствии с методикой поверки); - выпиской из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, содержащей сведения о результатах поверки. Срок до окончания действия свидетельства о поверке средства измерений на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала. Свидетельство/сертификат об утверждении типа средства измерений, описание типа средства измерений (приложение к свидетельству/сертификату), методика поверки средства измерений должны быть предоставлены на этапе подачи технического предложения. Тип стандартных образцов, используемых при процедурах поверки, должен быть утвержден в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства РФ в области обеспечения единства измерений и внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Стандартные образцы должны иметь следующую документацию: - паспорт стандартного образца; - свидетельство об утверждении типа стандартного образца; - инструкцию по применению стандартного образца. Срок годности стандартного образца на дату поставки должен быть не менее половины от установленного для стандартного образца данного типа. |
| 9. | Дополнительная информация | Товар должен быть новым, оригинальным. Срок поставки – 120 дней с момента подписания договора. |
| 10. | Адрес доставки | Склад грузополучателя: г. Москва, Заводское ш., д 2 |

Главный инженер							И.В. Яшкин

Начальник отдела экономической безопасности		Ю.Б. Клинков

Начальник лаборатории ГСМ					Л.В. Толстова

Начальник отдела метрологии АО «ТЗС»			К.А. Беспалый