Приложение № 4

Наименование предмета Договора: Выполнение поставки автоматического анализатора температуры вспышки в открытом тигле

Техническое предложение

«_____»_______________ года

Лот № АТК-05/20

| Требование технического задания |  |  | Техническое предложение участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В полном соответствии с требованиями технического задания, да / нет* | *Условия технического предложения, отличные от требований технического задания |
| 1. | Предмет договора | Поставка автоматического анализатора температуры вспышки в открытом тигле |  |  |
| 2. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле, обеспечивающий определение температуры вспышки в диапазоне от 79 до 360°C и имеющий: - нагреватель; - датчик температуры; - детектор вспышки; - возможность регулирования скорости нагрева образца от (5 – 6) °C в минуту до (14 – 17) °C в минуту; -газовый и электрический поджиг (взаимозаменяемые); - автоматическую коррекцию на атмосферное давление с использованием встроенного барометрического датчика; - дисплей отображения данных; - принудительное охлаждение сжатым воздухом после анализа; - систему аварийного отключения; возможность передачи данных в ЛИМС. Комплектность поставки: - Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле – 1 шт. - Тигель в сборе – 2 шт. - Запасной электрический воспламенитель – 2 шт. - Запасной нагревательный элемент – 2 шт. - Запасной датчик температуры – 2 шт. - Запасной датчик вспышки – 2 шт. - Запасной датчик пламени – 2 шт. - Щетка металлическая – 1 шт. Комплект стандартных образцов в количестве, необходимом для проведения пусконаладочных работ и первичной аттестации. |  |  |
| 3. | Срок поставки | В течение 120 (сто двадцать) дней с момента подписания договора |  |  |
| 4. | Срок действия договора | Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств |  |  |
| 5. | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |  |  |
| 6. | Адрес поставки | Склад грузополучателя: г. Москва, Заводское ш., д 2 |  |  |
| 7. | Дополнительная информация | Товар должен быть новым, оригинальным. |  |  |

Изучив Извещение и Документацию о закупке, размещенные на электронной площадке на сайте в сети Интернет по адресу https://www. roseltorg.ru за №_____ от «__» ______ 20__ г.», и принимая установленные в них требования и условия закупки, мы согласны оказать услуги в соответствии с предлагаемым Техническим заданием (Блок 2 «Техническое задание»).

Обязуемся предоставить с поставкой товара следующие документы:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- руководство пользователя ПО;

- документация на программное обеспечение.

- эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя.

Приложение № 1 к Техническому предложению

Технические характеристики: [указать технические характеристики].

Лот № АТК-05/20

| № поз. | Наименование лабораторного оборудования | Производитель | Технические характеристики | Кол-во | Единица измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 2 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 3 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 4 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |