Приложение № 4

Наименование предмета Договора: [указать наименование предмета Договора].

Техническое предложение

«_____»_______________ года

Лот № АТК-06/21/1

| Требование технического задания |  |  | Техническое предложение участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В полном соответствии с требованиями технического задания, да / нет* | *Условия технического предложения, отличные от требований технического задания |
| 1. | Предмет договора | Закупка автоматического лабораторного рН-метра |  |  |
| 2. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Автоматический лабораторный рН-метр, имеющий: - Возможность замера и отображения на дисплее значения рН и температуры образца; - Систему температурной компенсации (п.5.1, ГОСТ 22567.5-93); - Стеклянный электрод (п.5.2, ГОСТ 22567.5-93); - Каломельный электрод с насыщенным раствором хлористого калия (п.5.3, ГОСТ 22567.5-93); - Составной электрод, который может быть использован вместо стеклянного и контрольного электродов (п.5.4, ГОСТ 22567.5-93); - Режим калибровки по минимум двум стандартным буферным растворам (п.4.2, ГОСТ 22567.5-93); - Рабочий диапазон измерения pH - не менее 4-10; - Градуировку через 0,1 ед. рН (п.5.1, ГОСТ 22567.5-93). Условия эксплуатации: 220 В/50 Гц. Комплектность поставки: - Автоматический лабораторный рН-метр - 1 шт.; - Стеклянный электрод – 1 шт.; - Каломельный электрод с насыщенным раствором хлористого калия – 1 шт.; - Составной электрод, который может быть использован вместо стеклянного и контрольного электродов – 1 шт.; - Штатив – 1 шт.; - Блок питания – 1 шт. - Комплект ЗИП, предусмотренный изготовителем, в соответствии с эксплуатационной документацией (перечень и количество ЗИП должны быть указаны в техническом предложении на этапе подачи); - Калибровочные стандартные растворы с рН 7.00, 9.21 с расфасовкой по 250 мл каждый – 3 шт. |  |  |
| 3. | Срок поставки | В течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписание договора. |  |  |
| 4. | Срок действия договора | Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. |  |  |
| 5. | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |  |  |
| 6. | Адрес поставки | Склад грузополучателя: г. Москва, Заводское ш., д 2 |  |  |
| 7. | Дополнительная информация | Товар должен быть новым, оригинальным. Оборудование не должно создавать опасных и вредных производственных факторов и требовать применения специальных средств защиты персонала. Воздействие на работников вредных факторов не должно превышать гигиенических нормативов, установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами. |  |  |

Изучив Извещение и Документацию о закупке, размещенные на электронной площадке на сайте в сети Интернет по адресу https://www. roseltorg.ru за №_____ от «__» ______ 20__ г.», и принимая установленные в них требования и условия закупки, мы согласны оказать услуги в соответствии с предлагаемым Техническим заданием (Блок 2 «Техническое задание»).

Обязуемся предоставить с поставкой товара следующие документы:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя.

Документация должна быть предоставлена на этапе подачи технического предложения.

Тип средств измерений (СИ), входящих в комплект поставки, должен быть утверждён в установленном порядке и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и иметь знак утверждения типа СИ.

СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией:

- свидетельством/сертификатом об утверждении типа СИ;

- описанием типа СИ (приложение к свидетельству/сертификату);

- методикой поверки СИ данного типа;

- свидетельством о первичной поверке;

- протоколом поверки (в случае, если предусмотрено методикой поверки);

- выпиской из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, содержащей сведения о результатах поверки.

Срок до окончания действия свидетельства о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала.

Свидетельство/сертификат об утверждении типа, описание типа (приложение к свидетельству/сертификату), методика поверки должны быть представлены на этапе подачи технического предложения.

Тип стандартных образцов, используемых при процедурах поверки, должен быть утверждён в установленном порядке и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Стандартные образцы при поставке сопровождаться следующей документацией:

- паспортом СО;

- свидетельством об утверждении типа СО;

- инструкцией по применению СО.

Срок годности стандартных образцов на дату поставки должен быть не менее половины срока от установленного для СО данного типа.

Приложение № 1 к Техническому предложению

Технические характеристики: [указать технические характеристики].

Лот № АТК-06/21/1

| № поз. | Наименование лабораторного оборудования | Производитель | Технические характеристики/параметры | Кол-во | Единица измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 2 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 3 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 4 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |