Приложение № 4

Наименование предмета Договора: [указать наименование предмета Договора].

Техническое предложение

«_____»_______________ года

Лот № АТК-07/21

| Требование технического задания |  |  | Техническое предложение участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В полном соответствии с требованиями технического задания, да / нет* | *Условия технического предложения, отличные от требований технического задания |
| 1. | Предмет договора | Закупка лабораторного оборудования - автоматического счетчика частиц для определения класса чистоты жидкостей по ГОСТ 17216-2001 для лаборатории ГСМ |  |  |
| 2. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | - Анализатор обеспечивает автоматический подсчет общего количества частиц и их классификацию по размерным группам, мкм: от 5 до 10, от 10 до 25, от 25 до 50, от 50 до 100, от 100 и более; - Класс чистоты анализируемой жидкости (ГОСТ 17216-2001): от 3 до 17. Комплектность поставки: - Счетчик частиц по ГОСТ 17216-2001 широкого спектра жидкостей, включая агрессивные – 1 шт. - Контейнер с 12 пробоотборными емкостями – 1шт. - Вакуумное устройство дегазации масел - 1 шт. |  |  |
| 3. | Срок поставки | В течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписание договора. |  |  |
| 4. | Срок действия договора | Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. |  |  |
| 5. | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |  |  |
| 6. | Адрес поставки | Склад грузополучателя: г. Москва, Заводское ш., д 2 |  |  |
| 7. | Дополнительная информация | Товар должен быть новым, оригинальным. |  |  |

Изучив Извещение и Документацию о закупке, размещенные на электронной площадке на сайте в сети Интернет по адресу https://www. roseltorg.ru за №_____ от «__» ______ 20__ г.», и принимая установленные в них требования и условия закупки, мы согласны оказать услуги в соответствии с предлагаемым Техническим заданием (Блок 2 «Техническое задание»).

Обязуемся предоставить с поставкой товара следующие документы:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя.

СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией:

- свидетельством/сертификатом об утверждении типа СИ;

- описанием типа СИ (приложение к свидетельству/сертификату);

- методикой поверки СИ данного типа;

- свидетельством о первичной поверке;

- протоколом поверки (в случае, если предусмотрено методикой поверки);

- выпиской из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, содержащей сведения о результатах поверки.

Срок до окончания действия свидетельства о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала.

Свидетельство/сертификат об утверждении типа, описание типа (приложение к свидетельству/сертификату), методика поверки анализатора вязкости должны быть представлены на этапе подачи технического предложения.

Приложение № 1 к Техническому предложению

Технические характеристики: [указать технические характеристики].

Лот № АТК-07/21

| № поз. | Наименование лабораторного оборудования | Производитель | Технические характеристики/параметры | Кол-во | Единица измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 2 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 3 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |
| 4 | Указать | Указать | Указать | Указать | Указать |