Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка аппарата для определения фактических смол выпариванием струей

по ГОСТ 1567 для нужд

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка аппарата для определения фактических смол выпариванием струей по ГОСТ 1567. |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики. |
| 4. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом соответствия, Паспортом или сертификатом качества завода-изготовителя, инструкцией (руководством) по установке и эксплуатации, документом об аттестации, методикой аттестации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара, так же на русском языке. 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным 2019 г. 4. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Год выпуска оборудования и материалов, поставляемых к оборудованию должен быть не ранее предшествующего/текущего года. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя. 5.Испытательное оборудование при поставке должно сопровождаться: программой и методикой первичной и периодической аттестации, утвержденной в установленном порядке. Поставщик после инсталляции оборудования должен провести его первичную аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 с оформлением протокола первичной аттестации и аттестата. 6.Тип средств измерений, входящих в комплект поставки, должен быть утверждён в установленном порядке и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Поставщик СИ должен провести его первичную поверку в соответствии с утвержденной в установленном порядке методикой поверки. Срок до окончания действия свидетельства о поверке на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала. 7.Документальное подтверждение изготовителем оборудования полномочий поставщика на осуществление поставки, сервисного, технического, гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования (договор или письмо от изготовителя). Пуско-наладочные работы, постановка метода, обучение персонала. Опробование поставленного метода на реальных образцах Заказчика. |
| 5. | Условия и форма оплаты | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. 3.В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 6. | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно спецификации к договору. Поставка товара осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора с правом досрочной поставки. |
| 7. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2 Склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1 - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия. -Паспорт. -Инструкция (Руководство) по установке и эксплуатации на русском языке. -Документ об аттестации. -Методика аттестации. СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией: -свидетельством (сертификатом) об утверждении типа средства измерения; -описанием типа (приложением к сертификату (свидетельству); -методикой поверки средства измерения данного типа; -свидетельством о первичной поверке. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

«Поставка аппарата для определения фактических смол выпариванием струей

по ГОСТ 1567 для нужд

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики продукта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат для определения фактических смол выпариванием струей по ГОСТ 1567 | шт. | 1 | Назначение | Аппарат предназначен для обеспечения температурных режимов испарения нефтепродуктов с целью определения концентрации фактических смол в моторном топливе в соответствии с ГОСТ 1567-97, ГОСТ 32404-2013, ГОСТ 53714-2009, в части проведения испытаний с использованием воздуха. |
|  |  |  | Технические характеристики Диапазон задаваемых температур блока, °С Точность поддержания температуры, °С Время выхода на температуру 162°С, не более, мин. Потребляемый расход воздуха в каждом выпускном отверстии, см3/с Дисплей отображения данных: Напряжение, В: Потребляемая мощность, кВт: Масса, кг: Гарантийный срок эксплуатации: Срок службы Особенности: . | от +50 до +250 ±1 40 600±90 Наличие 220 2000 Не более 20 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию Не менее 7 лет • наличие терморегулятора, обеспечивающего автоматическое поддержание температуры; • пятиместная конструкция, оптимально отвечающая практическим аналитическим требованиям (2х2 параллельных пробы + одна холостая); • расходомер, обеспечивающий измерение расхода воздуха 1000 см3/с для каждого выпускного отверстия • для обеспечения безопасности эксплуатирования прибора блокировка и сигнализация при неисправностях отдельных узлов или неправильных действиях лаборанта. |
|  |  |  | Комплектность поставки | Прибор в комплекте с мембранным малогабаритным компрессором, термостойкими стаканами на 100 мл (5 шт.), термометром ТИН-4 №2 и шлангом подвода газа (2 м). Компрессор должен иметь низкий уровень шума, высокую надежность, исключает необходимость применения дополнительных систем газоочистки и, гарантированно обеспечивает необходимый расход воздуха. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка аппарата для определения фактических смол выпариванием струей

по ГОСТ 1567

Для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

ЗАО «ТЗС» - закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный сервис»

2019 г – 2019 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. – штука.

ГОСТ – Государственный стандарт

C° - градус Цельсия.

мин – минут.

В – вольт.

кВТ - киловатт.

мм – миллиметр.

ЖК-дисплей – жидкокристаллический дисплей.

Термометр ТИН-4 – термометр для испытания нефтепродуктов.

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |