Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки электронных плотномеров портативных

|  | Заказчик | Закрытое Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение | Измерение плотности в топливах для реактивных двигателей |
|  | Количество | Измерение на глубине до 13метров с рулеткой 1штука Измерение на глубине до 4метров без рулетки 2штуки |
|  | Условия эксплуатации | Температура окружающей среды, в ˚С минус 40 ÷ 40; Влажность окружающей среды, в % 30 – 80; Давление окружающей среды, в кПа 98,4 ÷ 102,6 |
|  | Измеряемая среда | Топливо для реактивных двигателей ТС-1, РТ по ГОСТ 10227-86 и их смесь |
|  | Физико-химические свойства измеряемой среды | Температура, ˚С минус 35÷ 40; Плотность, кг/м3 при 20 ˚С 740 ÷ 800 |
|  | Требования к функциям прибора | - Замер фактической плотности продукта; - Замер фактической температуры продукта; - Приведение фактической плотности к нормальным условиям при 20 ˚С; - Визуальное отображение информации о значениях измеряемых параметров; |
|  | Технические характеристики | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности, не более кг/м3 ±0,5; Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, не более ᵒС ±0,2; Диапазон измерения плотности, кг/м3 680 ÷ 910; Диапазон рабочих температур, ᵒС -40÷ 40; Дискретность отсчета при измерении плотности, кг/м3 0,1; Дискретность отсчета при измерении температуры, ᵒС 0,1; Межповерочный интервал, не менее 1 год |
|  | Требования к параметрам и характеристикам прибора | По защищенности от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254-96; Питание прибора автономное; Степень защиты от влаги и пыли IP68; По стойкости к воздействию температуры по ГОСТ 15150-69, и влажности окружающего воздуха исполнение У1 |
|  | Требования к безопасности | Должен соответствовать требованиям: Технического Регламента Таможенного Союза 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (наличие сертификата соответствия); Технического Регламента Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Не должен создавать опасных и вредных производственных факторов и требовать применения специальных средств защиты персонала. Воздействие на работников вредных факторов не должно превышать гигиенических нормативов, установленных санитарными нормами и правилами. |
|  | Метрологическое обеспечение | Должен быть внесен в «Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений», разрешен к эксплуатации на территории России и иметь действующие на момент поставки документы: - свидетельство об утверждении типа Средства Измерений; - описание типа (приложение к свидетельству), где указываются все метрологические характеристики, которые присвоены Средству Измерений данного типа; - технический паспорт (формуляр) изделия; - руководство по эксплуатации; - методику поверки Средства Измерений данного типа; - свидетельство о первичной поверке. Срок до окончания действия свидетельства о поверке на дату поставки должен быть не менее 2/3 интервала между поверкой. |
|  | Условия оплаты и доставки | Цена на товар фиксируется на период действия договора. Доставка товара по адресу: город Москва, Заводское шоссе, дом 2 за счет поставщика Поставка товара в течении 90 календарных дней с момента заключения договора |
|  | Перечень предоставляемой документации | Свидетельство об утверждении типа Средства Измерений; Описание типа (приложение к свидетельству); Технический паспорт (формуляр) изделия с отметкой о поверке; Руководство по эксплуатации; Методика поверки Средства Измерений данного типа; |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение

к Техническому заданию «на выполнение поставки электронных плотномеров портативных» от «___»______2019г.

Глоссарий сокращений

м3 – метр кубический

ᵒС – градусы Цельсия

кг/м3 – килограмм на метр кубический

кПа – килопаскаль

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________