Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка электронных плотномеров для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка электронных плотномеров |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Электронный плотномер – 5 шт. Приложение № 1 – Технические характеристики |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 / -70 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора сторонами. |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации электронных плотномеров должен быть не менее 1 года от даты поставки. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя электронных плотномеров. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГрК РФ (Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 10. | Технические требования к устройству | 1. Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по эксплуатации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара, так же на русском языке. 2. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации). |
| 11. | Требования к исполнителю | Не применимо |
| 12. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия; -Сертификат качества завода-изготовителя на каждую партию товара или паспорт. -Руководство по эксплуатации. |

Приложение № 1 - Технические характеристики

Приложение № 2 – Термины, определения и сокращения

Приложение №1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка электронных плотномеров для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронный плотномер | Состав одного изделия (комплектация): Устройство - 1 шт. Планшет- 1 шт. Спец. ключ (ключ 6гр.S=2,5) – 1 шт. Кабель USB A – B – 1 шт. Кейс – 1 шт. |
| 2 | Питание изделия | Осуществляется от элементов питания типа 2-х Ni-MH (Ni-Cd) аккумуляторов типоразмера АА, устанавливае- мых в батарейный отсек преобразователя ПЭ-12. Потребляемый изделием ток не превышает 180 мА. |
| 3 | Габаритные размеры составных частей изделия: | - преобразователь электронный ПЭ-12 - 210х110х40 мм, - датчик плотности-температуры ДПТ-Б-48 - Ø48х194 мм, - датчик плотности-температуры ДПТ-Б-42 - Ø42х173 мм, |
| 4 | Масса изделия | Не более 1,6 кг (без планшета и пробоотборного уст- ройства). |
| 5 | Время готовности к работе | не более 20 с. |
| 6 | Контролируемая среда | Чистые однородные жидкости: товарная нефть и продукты ее переработки (бензины, дизтоплива различ- ных марок, бензол, толуол), спирты, растворители, СУГ и другие жидкости, неагрессивные по отношению к сплавам 45HХТ, 12Х18H9Т, 12Х18H10Т и алюминиевым сплавам. Максимальная кинематическая вязкость контролируемой жидкости не должна превышать 200 мм2/с (200 сСт). В контролируемой жидкости должны отсутствовать газовые включения в виде пузырьков. Изделие не предназначено для работы на воде. |
| 7 | Диапазоны измерения плотности контролируемой жидкости | Нижняя граница - 630 кг/м3 Верхняя граница – 1010 кг/м3 |
| 8 | Диапазон измерения вязкости контролируемой жидкости | от 1,5 до 200 мм2/c (сСт) |
| 9 | Рабочий диапазон температур окружающего воздуха | От минус 40 до 50 °С. |
| 10 | Диапазон измерения температуры контролируемой жидкости | От минус 40 до 60 °С. |
| 11 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности при температуре контролируемой жидкости и окружающей среды в диапазоне от минус 20 до 50 °C и вязкости до 100 мм /с (100 сСт) | ± 0,5 кг/м3 |
| 12 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности жидкости в рабочем диапазоне температур окружающей среды в диапазоне температур контролируемой жидкости от минус 40 до минус 20 °С и от плюс 50 до плюс 60 °С при вязкости до 200 мм2/с (200 сСт) | ± 1,0 кг/м3 |
| 13 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения тем- пературы жидкости | ± 0,2 °C. |
| 14 | Длина соединительного кабеля | 4 метра с разметкой 0,5 м |
| 15 | Давление контролируемой жидкости | не более 1,6 МПа. |
| 16 | Средняя наработка на отказ изделия | не менее 10000 ч. |
| 17 | Средний срок службы изделия | не менее 6 лет. |
| 18 | Межповерочный интервал | 2 года |

Приложение №2

Термины, сокращения, определения.

Техническое задание: «Поставка электронных плотномеров для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ФЗ – Федеральный закон

ГрК РФ – Градостроительный Кодекс Российской Федерации

ДПТ - датчик плотности-температуры

ПЭ – преобразователь электронный

СУГ - сжиженный углеводородный газ

СОЗВС – служба организации заправки воздушных судов

ОМТО – отдел материально-технического обеспечения